光纤技术参数

1、光纤适用的波长：375nm～2100nm。

2、光纤最大传输功率：见表1。

表1 各型号规格（芯径）光纤最大传输功率及最小弯曲工作半径

| 光纤芯径 | 最大传输功率 | 光纤最小弯曲工作半径 |
| --- | --- | --- |
| 270μm±2% | 70W | ≤7mm |
| 360μm±2% | 90W | ≤15mm |
| 550μm±2% | 125W | ≤40mm |

3、对应波长的最低传输效率：≥95%。

4、光纤抗拉强度：≥4.9N。

5、光纤长度：≥2.8m

6、

7、数值孔径：0.22。

8、光纤最小弯曲工作半径：见表1。

9、光纤传输效率复现性：≤±5%。

10、光纤的传输效率不稳定度：≤±5%。

11、消毒或灭菌后的光纤传输效率：不小于消毒或灭菌前的95%。

12、光纤被弯曲至最小工作半径时的传输效率：≥95%。

13、光纤在最小弯曲工作半径条件下反复弯曲100次后的传输效率：≥95%。